上海标本模型厂 · 骠马牌实验室分散搅拌设备
BOS-150恒速电动搅拌机
分类：电动搅拌机　　型号：BOS-150　　品牌：骠马牌
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基本参数
	工作状态
	长时间连续工作

	调速范围
	I档60-500rpm II 档240- 2000rpm

	最大搅拌容量(水)
	20升

	适用介质粘度
	0-10000mpas


产品介绍
技术参数
规格型号: BS150.S (数显)
整机功率: 150W
额定电源: 220-250V
工作状态:长时间连续工作
调速范围: I档60-500rpm II 档240- 2000rpm
搅拌轴最大力矩: 1850gcm
最大搅拌容量(水): 20升
环境温度: 5-40°C
钻夹头夹持范围: 0.5-10mm
搅拌轴穿透范围: 0.5-10mm
适用介质粘度: 0-10000mpas
使用说明
注意:调速旋钮出厂时预设在最高速度(刻度10)以保护驱动系统在运输搬运过程中不受损伤。因此，在使用前应检查旋钮的设定，以确保其适宜于所搅拌的液体:若不能确定正确的速度，将旋钮旋至最低( 刻度1)。 搅拌机一段时间未使用后，重新使用时，初接通会听到摩擦噪音，这是由于摩擦轮所致，对搅拌机的功能没有损害，短暂运行后噪音即会消失。钻夹头和搅拌轴允许塞入夹持:的搅拌杆直径为最大10mm。
该机通过摩擦轮驱动系统实现无级调速，但马达始终运行在固定的工作点，马达的功率输出转速和力矩在该点达到优化值且基本保持为常量。功率通过摩擦轮和装有一对塑胶偶联器的中铀传递到搅拌轴。两齿轮系配置在相同的两个轴上形成可手动调节的两档速度。若忽略功率传输中的损耗,搅拌轴端的功率始终等
于马达的输出功率，中轴上的-对螺旋线偶联器使摩擦轮的磨损保持在较低的水平。偶联器根据搅拌轴上的负载自动调节摩擦轮.上所需的压力，低负载引起低下压，高负载引起高下压。
实验中换挡时应注意搅拌头的位置和容器的大小，特别是玻璃容器。换挡前必须关闭搅拌机，否则减速齿轮可能受损。该机设有两档速度，I档为低速，II 档为高速。预设位置为II档，II档换I档时逆时针(从上往下看)转动塑胶轴承套至停止位。向下拉动5.5mm然后顺时针转动直至听到轴承套内钢珠复位的响
声。I档换II档时，逆时针旋转轴承套至停止位，向上推动5.5mm,然后顺时针旋转直至听到钢珠复位声。
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